附件1：

序号1

医疗设备技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单泵血液透析机 | 1、设备适用供水压力范围包含1～6bar，温度范围包含5 ℃～30 ℃。 2、设备透析液流速设置范围包含300～700 mL/min，透析液温度设置范围包含33.0～39.0℃，并具有温度实时监测功能。 3、设备超滤速度设置范围包含0.50～4.00L/h。 4、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血 5、设备血泵流速设置范围包含40～580mL/min。 6、设备肝素泵流速设置范围包含0.0～9.0mL/h。 7、空气监测：可监测＞0.02mL气泡或＞0.0003mL连续微小气泡。 8、设备动脉压和静脉压测量范围包含-400～+500mmHg。 9、设备TMP测量范围包含-400～+500mmHg。 10、设备透析液浓度测量范围包含12.0 ～16.0mS/cm。 11、设备适用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、序贯透析。 12、设备具有≥10英寸可旋转彩色液晶触控屏，并采用全中文操作系统。 13、设备可实时显示动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度和超滤速度等图文参数。 14、设备具有声光报警提示功能和多种颜色报警灯光提示功能。 15、设备具备化学消毒和热消毒模式，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。 16、设备具有备用电池，可实现停电时自动跳转备用电池供电。 17、设备可同时存储多种原液配方。 18、设备采用平衡腔超滤控制系统。 19、设备可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 20、设备具有B干粉系统。 21、设备具有透析液过滤器支架组件。 22、设备具有静脉壶液位调节功能。 23、设备具有网络接口。 24、设备具有血压计组件、血温、血压在线Kt/v监测组件。 | 台 | 13 |
| 双泵血液透析机 | 1、设备具有≥10英寸可旋转彩色液晶触控屏。 2、设备适用供水压力范围包含1～6.5bar，温度范围包含5 ℃～30 ℃。 3、设备透析液流速设置范围包含300～700 mL/min，透析液温度设置范围包含33.0～39.0℃。 4、设备超滤速度设置范围包含0.50～4.00L/h。 5、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血。 6、设备血液流速调节范围包含40～550mL/min。 7、设备肝素泵流速设置范围包含0.0～9.0mL/h。 8、空气监测：可监测＞0.02mL气泡或＞0.0003mL连续微小气泡。 9、设备动脉压和静脉压测量范围包含-400～+500mmHg，TMP测量范围包含-400～+500mmHg。 10、设备透析液浓度测量范围包含12.0 ～16.0mS/cm。 11、设备治疗模式包含血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF和On-lineHF。 12、设备具有声光报警提示功能和多种颜色报警灯光提示功能。 13、设备可预存多种消毒程序，消毒温度最高可达90℃。 14、设备可同时存储多种不同原液配方，且每种原液配方均可修改。 15、设备采用平衡腔超滤控制系统。 16、设备具有透析液浓度个性化调节功能，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 17、设备具有2个透析液过滤器组件。 18、设备具有B干粉系统。 19、设备具有通讯接口。 20、设备具有备用电池，可实现停电后自动切换至备用电池工作模式。 23、设备具有静脉壶液面调节功能。 24、设备具有血压计组件、血温、血压、在线Kt/v监测组件。 | 台 | 2 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于5年 |  |  |
| 其他配套要求 |  |  |  |

医疗设备配套专用耗材需求

| 耗材名称 | 预算单价 （元） | 每月预计用量(个/套) | 预计总用量 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 透析液过滤器 | 900 | 9 | 8100 |
| 空心纤维透析器 | 63.6 | 1080 | 68688 |
| 空心纤维透析滤过器 | 118.5 | 168 | 19908 |
| 一次性使用补液管 | 34.99 | 1080 | 37789.2 |

序号2

医疗设备技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下肢康复锻炼器 | 1、该型号针对卧床不起的患者，使其躺在病床上一样可以训练下肢。底座稳重，有四轮易于移动，固定，上下高度能调节； 2、具有三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力； 3、设备能够对0—2级肌力训练，能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练； 4、具有痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会缓慢停止下来然后自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛； 5、具有双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示； 6、设备多种内设训练模式：标准模式，专家模式：帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等十几种专业训练程序，程序中设置了最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练，具有提高训练兴趣的游戏功能； 7、设备需带有小腿套的腿部保护装置, 对下肢有足够的支撑，同时可避免小腿在运动过程中四处晃动，也可防止膝关节过伸或者运动阻塞。 8、设备具有对运动功能进行量化：整个训练过程的情况有大屏幕彩色显示，有最终训练分析，可供医生参考以调整训练方案。 9、设备具有平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，此功能最大限度地保证训练者的安全； 10、设备踏板转动方向可调，可定时自动改变或手动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—55转/分钟；阻力挡位范围0-10，定时范围为0-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动； 11、设备高低可调，具有膝关节弯曲角度可调，踏板转动幅度调整; 12、操作屏幕上按键功能明确，非触摸屏设计，防止误碰导致危险； 13、语言选择：可以选择多种语言，开机为中文显示； | 台 | 1 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于 2 年 |  |  |
| 其他配套要求 | 无 |  |  |

序号3

医疗设备技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | - 投标产品名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪，以《产品注册证》产品名称为准。 - 具备NMPA、CE注册证。 - 国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。 - 彩屏，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。 - 流量设置调节范围：2L-80L/min。 - 可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。 - 支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。 - 支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。 - 支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 - 温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃。 - 采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，无需对主机内部气路进行消毒。提供第三方证明文件。 - 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势。 - 主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。 - 机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 - 机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。 - 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 - 具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。 - 可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。 - 可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。 - 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。 - 加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，具备独立的注册证。 - 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。 - 提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面，患者连接界面具备独立的注册证。 - 提供配套移动台车和吊臂。 - 采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。 - 可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。 - 报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。 - 具备报警复位静音功能。 - 具备锁屏功能，锁屏可开启或者关闭。 - 可提供高流量联合雾化治疗专用加温呼吸管路，实现高流量联合雾化吸入治疗。 - 提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。 32.服务要求：主机保修两年，一年包换。（必须以制造厂家承诺并盖章为准） | 台 | 1 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于 两 年 |  |  |
| 其他配套要求 |  |  |  |

序号4

医疗设备技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可视纤维支气管镜 | 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、有线视频输出，兼容av输出。有吸痰、给药、吹氧等功能。Android操作系统，内置病例管理app，支持触屏操作，支持床边任意固定。安卓操作系统，支持多点触控，无线输出打印图文报告，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能。 2、显示器能U´D´0º～180º转动，左右0º～180º转动 3、软管直径：≤5.2mm 4、工作通道：≥2.6mm 5、温度范围：工作：5℃~40℃；储存和运输：-10℃~55℃ 6、前端蛇骨弯曲角度：(U´≥180°，D´≥130°） 7、侧漏：可承受30kpa压强3min而不漏器。 8、负压0.03MPa下，吸水量≥600mL/min； 9、显示器与手柄旋转式航空接口，连接更加稳固不易脱落，可分离拆卸； 10、最低物面亮度（Lmin）≤1cd/m2； 11、输出总光通量≥0.60m； 12、镜体手柄采用医用高分子材料（聚苯砜)，轻盈更耐腐蚀，可浸泡消毒，良好的耐环境应力开裂性，保证镜体更加稳定和耐用； - 功能高度集成，除负压吸引按键外，操作手柄功能按键≤1个。 14、插入部前端为非金属医用高分子材质（聚醚醚酮)，耐磨耐腐蚀，耐受戊二醛消毒灭菌20次以上，过氧乙酸消毒灭菌20次以上。 15、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度：≥8000Lux。照明光源在手柄位置，通过导光束传递到前端，避免了前端照明散热引起局部温度过高，灼伤肺部黏膜。 16、显示像素≥1020*760，160PPI 17、分辨率≥9.92 LP/mm 18、无需安装轻松置于台车。 19、显示尺寸：≥8寸，图像比例：4：3；TFT触摸显示屏，支持多点触控操作 20、景深：3-100mm 21、具备拍照录像功能，数据存储，标配≥32G内存，可存储录像时长≥4.5小时。通过信号线与镜体相连接进行显示管理图像资料； 22、电源电压，100-240V~，50/60Hz 23、具有通气通道，专用通气帽，可满足低温等离子和环氧乙烷消毒灭菌需求 24、显示系统内置可充电锂离子电池，电池容量≥7000mAh，可连续工作续航时间≥3h通过适配器实现24小时 连续工作 25、台车外观美观大方，外表整洁光滑无毛刺，配有电子镜挂架，高度可调，适配不同场景 26、软镜机器使用年限≥6年； | 台 | 2 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于 2 年 |  |  |
| 其他配套要求 |  |  |  |

序号5

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半自动凝血分析仪 | 1.检测方式：使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试 2.测试速度：≥60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本） 3.检测通道：1个检测通道 4.测试项目：可检测PT、APTT、FIB、TT、ACT等检测项目 5. 结果数据管理：最多可存储≥300条历史记录，12条质控 6.仪器自带电池，可断电工作， | 台 | 1+ |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于2年 |  |  |
| 其他配套要求 |  |  |  |

医疗设备配套专用耗材需求

| 耗材名称 | 预算单价 （元） | 每月预计用量(个/套) | 预计总用量 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝血酶原时间凝固法 | 45 | 200 | 9000 |
| 活化部分凝血活酶时间 | 8 | 200 | 1600 |
| 纤维蛋白原凝固法 | 8 | 200 | 1600 |
| 凝血酶时间凝固法 | 8 | 200 | 1600 |
| 激活全血凝固时间凝固法 | 8 | 200 | 1600 |