YLSBDY-OB-2025007   微创针刀镜诊疗摄像系统技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微创针刀镜诊疗摄像系统 | 1、手术专用监视器 1.1、对角线尺寸：27英寸 *1.2、分辨率(px)：3840x2160 1.3、屏幕比例:16:9 1.4、显示颜色：1.07B colors 1.5、视角(水平x垂直)：178°x178° 1.6、最高亮度(cd/m²）：800 (Typ.) 1.7、对比度(标准值)：1000 :1 1.8、输入接口：DVI/HDMI2.0/DP1.2/SDI *1.9、认证与标准：CCC、中国节能认证 - 超高清医用内窥镜摄像系统 - 2.1、超高清3CMOS摄像系统，水平分辨率≥2400线 *2.2、视频信号输出分辨率：3840*2160p、1920*1080p。 2.3、视频信号输出频率可选择60Hz、50 Hz、30 Hz、25 Hz。 2.4、摄像头为双环调焦设计，光学变焦大于2倍，最小焦距≤14mm,最大焦距≥27mm。 *2.5、设备类型I类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。 2.6、摄像头具备4个以上遥控按键，均可自定义设置为菜单功能 2.7、支持烟雾消除功能、血管彩色增强。 2.8、高清摄像头：≥IPX8防水，可浸泡消毒 2.9、摄像头具备齐变焦功能，单次对焦后，变焦过程不失焦，手术过程中无需反复对焦。 2.10、主机面板按钮具备拍照、录像、一键白平衡功能。 2.11、摄像主机具备多种信号输出接口，满足医院多显示需求：4*3G SDI、HDMI、DVI、3G SDI。 2.12、具有USB输出接口≥4个，U盘实时存储静态图像和动态视频。 2.13、摄像主机具备自动排查坏点，并消除噪点、白点、坏点功能。 3、医用内窥镜冷光源 3.1、照度：≥1100000Lux 3.2、色温：3000K-7000K 3.3、最大输出总光通量：＞800lm 3.4、设备类型I类BF型，LED光源 3.5、具有一键休眠模式，降低光源损耗 4、医用台车 4.1、铝合金立柱，整体组合、装卸自如；层板可调节，底座厚重；静音万向轮，方便移动。 - 5、疼痛可视化操作系统及配套器械 5.1、 灭菌方式：可适用高温高压或低温等离子等灭菌方式 5.2、 定位导引针2支：工作长度≥150mm，外径≤1.6mm； 5.3、 定位导向器2支：记忆合金，长度≥400mm，直径≤1.0mm； 5.4、四级通道扩张管2套（每套4支）：前端锥形，尾端具有防滑螺纹设计； 5.5、一级：长度≥235mm，内径≥1.5mm，外径≤3.2mm 5.6、二级：长度≥212mm，内径≥3.4mm，外径≤5.0mm 5.7、三级：长度≥190mm，内径≥5.1mm，外径≤6.4mm， 5.8、四级：长度≥175mm，内径≥6.5mm，外径≤7.7mm 5.9、 可视环锯2把：环锯部内外有刻度标识，长度≥170mm，外径≥7.6mm，内径≥6.5mm； 5.10、 可视环锯套管2支，长度≥150mm，外径≤8.7mm，内径≥7.8mm； 5.11、工作套管2支：弧形口双手柄：长度≥165mm，外径≥7.6mm，内径≥6.5mm； 5.12、 45°髓核钳2把：工作长度≥330mm，直径≤2.5mm,带过载保护； 5.13、椎间孔镜2支 5.14、工作长度≥180mm，工作外径≤6.3mm，器械通道≥3.7mm； 5.15、视向角≥30°，视场角≥80° 5.16、小直髓核钳2把：工作长度≥330mm，直径≤2.5mm，带过载保护； 5.17、弹簧蛇形钳2把：钳头可弯曲，工作长度≥330mm，直径≤2.5mm； 5.18、45°椎板咬骨钳1支：可 8个方向旋转调节，工作长度≥330mm，直径≤3.5mm； 5.19、咬骨钳通用手柄1把：可匹配咬骨钳，快速拆卸换位； 5.20、镜下骨凿1支：避免延展性骨质损伤，前带弧度钳平刃镜下骨凿：工作长度≥330mm，直径≤2.7mm； 5.21、骨锤1把：全金属手柄，单侧具有乳胶缓冲垫表面； - 5.22、微创内窥镜1支，外径2.5mm-4mm - 5.23、微创操作鞘1支，外径2.5-5mm，配合微创内窥镜使用 - 5.24、超微松解钳，1把，用于松解组织，直径1.6mm-2.2mm - 5.25、超微分离钳，1把，用于分离组织，直径1.6mm-2.2mm - 5.26、超微取出钳，1把，用于取出组织，直径1.6mm-2.2mm - 5.27、超微剥离器，1把，直径1.6mm-2.2mm - 5.28、超微拉钩，1把，直径1.6mm-2.2mm - 5.29、消毒盒2个 | 套 | 1 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于 二 年 |  |  |
| 其他配套要求 | 无 |  |  |

YLSBDY-OB-2025008   输液泵技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输液泵 | 1.机型：竖式，机器重量1.5Kg以内，小巧轻便，便于转运 2.具备液晶触摸屏和按键置数盘两种操作模式，简单便捷 3.具有药库定制功能 4.输液日志支持手机下载 5.一专多能，气泡传感器对气泡检测灵敏度可调，更可对上阻塞提出报警 6.预存输液器品牌通道：≥8种 7.标配无线模块 8.插拔式锂电池，方便更换 9.具有日/夜间设定模式 10.声，光，色三重报警，报警等级直观区分 11.同屏可显示：床位号、当前时间、输液器品牌、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测 12. STM32芯片：双CPU，安全度高 13.智能化，信息化，可接入中央输注监控系统，护理系统，可与医院HIS系统连接 | 台 | 1 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于 3 年 |  |  |
| 其他配套要求 |  |  |  |

YLSBDY-OB-2025009   低负压电动吸引器技术参数及需求情况

| 设备名称 | 拟定技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低负压电动吸引器 | 技术参数： 极限负压值：125mmHg~200mmHg 负压调节范围：2KPa（15mmHg）～极限负压值 工作模式：连续运行 电源：～220V，50Hz 输入功率：100VA | 台 | 2 |
| 维保期限 | 自验收合格之日起，原厂质保不少于1 年 |  |  |
| 其他配套要求 | 储液瓶、吸引连接管 |  |  |