- YLSBDY-HNYHZX-2025001项目

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 可视麻醉喉镜 | 适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。 - 3.5英寸触摸屏，更好的使用体验； - 显示器转动角度：前后转动最大角度140°±10°，左右转动最大角度270°±10°； - 空间分辨率：≥6.5 lp/mm（线对/毫米）； - 色彩还原能力：≥4级(即4分)； - 景深：10-80mm； - 视场角：≥60°； - 视向角：0°±10°； - 光照强度：≥600lx； - 光源色温：≥5000K； - 手柄插入部：圆弧半径：75mm±5%，误差：±5%； - 支持自动白平衡调节，显示屏亮度可调，LED亮度可调，满足不同环境下使用； - 喉镜主机可适配5种型号窥视片，满足不同人群和张口度需求； - 支持即时防雾； - 摄像头像素：≥960*640pixel； - 人体工程学手柄设计，握持舒适； - 具有拍照、录像功能，及其浏览回放功能，存储容量8G； - 全机身防尘防水等级：IP66（尘密，防强烈喷水）； - 锂电池续航时间：使用充满电的新电池开机后的工作时间不低于4小时 - 智能电源管理设计，延长设备的工作时间。 - 锂电池充满电时间：关机条件下充电不大于4小时 - 外形尺寸：191（H）×92（W）×112(D)mm - 重量：≤0.25kg(含电池) | - 台 | - 1 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于 3年 |  |  |
| - 其他配套要求 |  |  |  |

- YLSBDY-HNYHZX-2025002项目

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 复苏抢救床 | - 1、国际知名品牌，注册资金不得少于800万美元，全国三甲医院使用客户不少于10家（提供合同等证明文件）。 - 2、规格：床板长≤1910mm、全长≤2150mm，床板宽≤620mm、全宽≤776mm。(提供广告审查准予许可批文的彩页等证明文件） - 3、背部升降0～90°；高低升降620～950mm；床头尾倾斜-18°～18°。(提供广告审查准予许可批文的彩页等证明文件） - 4、可拍全身X光片,主要材料为可透X光射线的专用材料。 - 5、床体采用优质钢材，电泳+粉末双喷涂工艺制成，喷涂工艺≧20道，表面光滑，耐腐蚀，保证使用寿命。(涂料提供SGS检测报告及安全技术证明文件) - 6、采用双液压缸式设计，承重能力更加，稳定性更好，操作更加轻松。安全工作载荷≧220kg。 - 7、床板头部左、中、右各有红色按压抬升手柄，通过气压弹簧控制，可操作背部升降操作。 - 8、配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽1254mm），易于点滴穿刺，承压为10kg。调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性。(提供广告审查准予许可批文的彩页等证明文件） - 9、标配有直径≤200mm中控锁树脂的原装进口脚轮，四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定,脚轮通过DIN EN 12531认证，材质采用TENTE prene热塑橡胶材质。（提供认证资质，脚轮报关单等证明文件） - 10、含碳导电轮(黄色),起到将静电随时转移至地面作用(提供广告审查准予许可批文的彩页等证明文件）。 - 11、标配有导向功能的中心第五轮，直径≤100mm。 - 12、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。 - 13、床头、足部可配点滴杆≧2个。 - 14、床尾配有记录台（300mm*400mm），台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不使用时可以收纳放置，不占用空间。 - 15、配有符合人体工程学转运推行把手，头部P型，足部U型的时尚造型，方便推行。 - 16、床体两侧配有倾斜角度显示功能。 - 17、床体四角配有防撞缓冲轮。 - 18、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。 - 19、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm。 - 20、床垫采用70mm厚度泡棉，患者平躺更舒适。床垫尺寸1860mm*600mm*70mm。 配置清单 标准配置： 1、床体 1套； 2、转动护栏2只； 3、200mm的单面脚轮（其中1只带导电功能）4只； 4、中控锁踏板系统 1套； 5、中心第五轮 1套； 6、记录台 1个； 7、防撞轮 1套； 8、推行把手 3个； 9、 背部按压抬升手柄 3个； 10、高度上升踏板 2个； 11、高度下降与倾斜踏板 2个； 12、引流架 2个； 13、床垫 1张； - 14、点滴架 2个； | - 台 | - 1 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于3年 |  |  |
| - 其他配套要求 |  |  |  |

- YLSBDY-HNYHZX-2025003项目

- 医疗设备技术参数及需求情况

| - 设备名称 | - 技术参数及需求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 除颤仪 | 除颤仪招标参数 - 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 2.整机带电极板、电池的重量不超过6.5kg。 - 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 6.支持慢速起搏功能。 - 7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 - 8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 9.可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 - 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 13.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 16.可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 - 17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 - 18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 - 19.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 20.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 21.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 - 22.具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。 23.使用年限≧8年 | - 台 | - 2 |
| - 维保期限 | - 自验收合格之日起，原厂质保不少于3年 |  |  |
| - 其他配套要求 |  |  |  |